Formularz ofertowy (strona trzecia)

Wymagane parametry jakościowe rękawic niejałowych

| Lp. | Dane opisowe/minimalne parametry wymagane | Spełnia / nie spełnia wymogi wpisać: TAK/NIE | Zaoferowany – podać lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu/ nr katalogowy |  |  |
| 2 | Producent |  |  |
| 3 | Dokument dopuszczający przedmiot zamówienia CE |  |  |
| 4 | Surowiec – nitryl (kauczuk nitrylowy) |  |  |
| 5 | Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń |  |  |
| 6 | Teksturowane końcówki palców |  |  |
| 7 | Polimeryzowane |  |  |
| 8 | Rozmiar rękawic S, M, L, XL do wyboru |  |  |
| 9 | Grubość palca – pojedyncza ścianka: 0,10 - 0,12 mm. grubość dłoni 0,07mm -0,09 mm |  |  |
| 10 | Poziom AQL 1,0 |  |  |
| 11 | Karta techniczna potwierdzająca parametry dot. szczelności rękawic, grubości pojedynczej ścianki palca rękawicy, oraz siły zrywania rękawicy przed starzeniem. |  |  |
| 12 | Kategoria III typ B śr. ochrony osobistej -certyfikat niezależnej jednostki potwierdzający wymagany parametr do okazania na wezwanie Zamawiającego |  |  |
| 13 | Zgodne z normą PN EN 455 EN 420 EN ISO 374-1:2016, EN 16523 |  |  |
| 14 | Średnia siła potrzebna do rozerwania przed starzeniem min.7N |  |  |
| 15 | Fabryczne oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa producenta/wytwórcy, nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, ilość sztuk, numer serii, data przydatności do użytku |  |  |
| 16 | Opakowanie jednostkowe rękawic = 100 sztuk |  |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy